云环辐评审〔2018〕4号

云南省环境保护厅关于临沧市第二人民医院新增DSA射线装置核技术利用项目

环境影响报告表的批复

临沧市第二人民医院：

你院报批的《临沧市第二人民医院新增DSA射线装置核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我厅研究，现批复如下：

一、该项目位于临沧市临翔区，项目建设内容为新增1台Allura Centron型数字减影血管造影机（DSA），额定管电压为125kV，额定管电流为1250mA，属于Ⅱ类射线装置。项目总投资500万元，其中环保投资75万元。

二、根据《报告表》的评价结论，该项目符合国家产业政策，正常工况下，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员及公众照射的管理限值要求，建设单位具备对1台数字减影血管造影机（DSA）的使用和管理能力。在严格落实《报告表》提出的各项污染控制措施条件后，本项目的建设从环境保护和辐射安全的角度是可行的。我厅同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护对策措施及辐射环境管理要求进行建设。

三、项目建设及运营管理应重点做好的工作

（一）认真组织学习《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法规和规章，并在项目建设和运行过程中贯彻落实。

（二）严格执行《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《报告表》提出的电离辐射安全管理限值，将职业照射连续5年的年平均有效剂量控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量控制在0.25mSv以内。

（三）严格落实《报告表》提出的DSA机房辐射防护设施，DSA机房外醒目的位置应设立电离辐射警示标志和工作警示灯，并定期对设施进行检查，确保其正常运行。辐射工作区域应按照《报告表》要求实行监督区和控制区管理，防止人员误照射。

（四）数字减影血管造影机安装调试期间，应加强辐射防护管理，关闭机房防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近，对机房周边辐射水平同步开展监测，及时处置异常情况。

（五）配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，并定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪和个人剂量计，介入手术人员工作时应佩带辐射防护用品，并定期对个人剂量及项目周边辐射环境水平进行检测、监测，以确保职业人员健康和辐射环境安全。

（六）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，制定完善的辐射事故应急预案。辐射安全管理人员及工作人员应定期参加辐射安全培训。

（七）按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法规要求，依法重新申领辐射安全许可证，开展辐射安全和防护年度评估工作，并于每年1月31日前向我厅提交上一年度的评估报告。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后依法开展项目竣工环保验收工作。

请临沧市、临翔区环境保护局负责该项目落实《报告表》及本批复各项要求和措施的现场监督检查工作。

云南省环境保护厅

2018年1月30日

抄送：临沧市环境保护局，临翔区环境保护局，云南省辐射环境监督站，云南省环境工程评估中心，云南湖柏环保科技有限公司。

云南省环境保护厅办公室                2018年1月30日印发