云环辐评审〔2018〕17号

云南省环境保护厅关于保山市人民医院

东城区医院2017年核技术利用项目

环境影响报告表的批复

保山市人民医院：

你院报批的《保山市人民医院东城区医院2017年核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我厅研究，现批复如下：

一、该项目位于保山市隆阳区，项目建设内容为：（1）拟在东城区医院内科住院楼2楼介入手术室区域新增4台飞利浦Allura Xper FD20型数字减影血管造影机（DSA），额定管电压为125kV，额定管电流为1250mA，属于Ⅱ类射线装置。（2）拟在东城区医院内科住院楼1楼新增核医学科乙级非密封放射性物质工作场所，使用的放射性核素分别为131I、 99mTc和32P，日等效最大操作量分别为1.39×109Bq、1.48×107Bq和7.4×107Bq。（3）拟在东城区医院内科住院楼负1楼西北半层新建PET/CT中心,包含回旋加速器机房及其辅助设施区和PET/CT检查室及其辅助设施区。回旋加速器机房及其辅助设施区内新增1台HM-10HC型回旋加速器，最大束流能量10MeV，最大束流强度100μA，属于Ⅱ类射线装置，制备的放射性核素为18F、11C和13N，日等效最大操作量分别为3.7×107Bq、5.55×106Bq和5.55×106Bq；PET/CT检查室及其辅助设施区使用的放射性核素为18F、11C和13N，日等效最大操作量分别为8.51×106Bq、3.7×106Bq和3.7×106Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。（4）拟在东城区医院内科住院楼负1楼东北半层新建肿瘤治疗中心，新增2台瓦里安23EX型医用电子直线加速器，最大Χ射线能量10MV，属于Ⅱ类射线装置；新增1台新华XHDR18型后装机（内装1枚铱-192放射源，活度为3.7×1011Bq，属于III类放射源）。项目总投资9000万元，其中环保投资363万元。

二、根据《报告表》的评价结论，该项目符合国家产业政策，正常工况下，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员及公众照射的管理限值要求，在严格落实《报告表》提出的污染防治措施后，本项目的建设及运营从辐射安全和环境保护的角度是可行的。我厅同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护对策措施及辐射环境管理要求进行建设。

三、项目建设及运营管理应重点做好的工作

（一）认真组织学习《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法规和规章，并在项目建设和运行过程中贯彻落实。

（二）严格执行《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《报告表》提出的电离辐射安全管理限值，将职业照射连续5年的年平均有效剂量控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量控制在0.25mSv以内。

（三）落实《保山市人民医院关于直线加速器及后装机机房地下封堵的承诺书》（〔2018〕–1号），将直线加速器及后装机机房的地下区域进行封堵，严禁人员进入。

（四）严格落实《报告表》提出的各项辐射防护措施，在项目各辐射工作场所醒目的位置应设立电离辐射警示标志和工作警示灯，在回旋加速器、直线加速器和后装机机房内设置安全联锁、报警装置、紧急止动装置和通排风系统，并定期对设施进行检查，确保其正常运行。辐射工作区域应按照《报告表》要求实行监督区和控制区管理，防止人员误照射。

（五）项目各射线装置安装调试期间，应加强辐射防护管理，关闭机房防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近，对机房周边辐射水平同步开展监测，及时处置异常情况。

（六）加强放射源的安全管理，配备专人负责管理工作，建立放射源台账；放射源的存放场所应采取相应的安保措施，严防丢失、被盗；退役放射源须交回生产单位、返回原出口方或者送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存，并做好台账记录，不得随意丢弃。

（七）加强非密封放射性物质的管理，制定非密封放射性物质管理制度，配备专人负责管理工作，建立非密封放射性物质台账；非密封放射性物质的存放场所应采取相应的安保措施，严防丢失、被盗。

（八）加强放射性废弃物管理，建立放射性废物管理制度，含放射性的废水和生活污水应排至专用衰变池贮存，经10个半衰期并监测达标后排入医院污水处理站；设置符合辐射防护要求的存储库用于收集和存放放射性固体废物，经10个半衰期并监测达到清洁解控水平，方可按照普通医疗垃圾处理。

（九）配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，并定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪和个人剂量计，介入手术人员工作时应佩带辐射防护用品，并定期对个人剂量及项目周边辐射环境水平进行检测、监测，以确保职业人员健康和辐射环境安全。

（十）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，制定完善的辐射事故应急预案。辐射安全管理人员及工作人员应定期参加辐射安全培训。

（十一）按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法规要求，依法重新申领辐射安全许可证，开展辐射安全和防护年度评估工作，并于每年1月31日前向我厅提交上一年度的评估报告。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后依法开展项目竣工环保验收工作。

请保山市、隆阳区环境保护局负责该项目落实《报告表》及本批复各项要求和措施的现场监督检查工作。

云南省环境保护厅

2018年6月8日

抄送：保山市环境保护局，隆阳区环境保护局，云南省辐射环境监督站，云南省环境工程评估中心，四川省核工业辐射测试防护院。

云南省环境保护厅办公室                2018年6月8日印发