云环辐评审〔2018〕37号

云南省环境保护厅关于云南省肿瘤医院

新增1台6MV直线加速器项目

环境影响报告表的批复

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）：

你院报批的《云南省肿瘤医院新增1台6MV直线加速器项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）（项目代码：2018-530112-83-01-001159）收悉。经我厅研究，现批复如下：

一、该项目拟建于昆明市西山区云南省肿瘤医院放射治疗楼一楼2号机房，为新增1台6MV直线加速器，属于Ⅱ类射线装置。项目总投资为1950万元，其中环保投资128万元。

二、根据《报告表》的评价结论，该项目符合国家产业政策，符合辐射防护“实践的正当性”原则，在正常工况下满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员及公众照射的管理限制要求。在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设从辐射安全和环境保护角度是可行的。我厅同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护对策措施及辐射环境管理要求进行建设。

三、项目建设及运营管理应重点做好的工作

（一）认真组织学习《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关法律、法规，并在项目建设和运行过程中贯彻落实，防止辐射事故发生，确保辐射环境安全。

（二）严格落实《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《报告表》提出的电离辐射安全管理限值，将职业照射连续5年平均有效剂量控制在5mSv以内，公众照射年有效剂量控制在0.25mSv以内。

（三）严格落实《报告表》中提到的各项辐射防护措施,在医用电子直线加速器机房设置电离辐射警示标志、工作警示灯、门灯联锁、门机联锁、紧急止动装置和通风系统，并定期对设施进行检查，确保其正常运行。辐射工作区域应按照《报告表》要求实行监督区和控制区管理，防止人员误照射。

（四）医用电子直线加速器调试期间，应加强辐射防护管理，关闭机房防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近，对机房周边辐射水平同步开展监测，确保辐射安全。

（五）应配备相应的辐射防护用品、个人剂量报警仪和辐射监测仪，并定期检查和维护，确保其能够正常使用。职业人员工作时应佩带个人剂量报警仪和个人剂量计并定期送专业检测机构进行检测；建立完善项目工作场所和周边辐射环境水平监测制度，定期对项目周边辐射环境水平进行监测，以确保职业人员健康和辐射环境安全。

（六）完善和落实各项辐射防护和安全管理制度，制定完善的辐射事故应急预案。辐射工作人员应定期参加辐射安全培训。

（七）按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求，要对本单位辐射安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向我厅提交上一年度的评估报告。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后依法开展项目竣工环保验收工作。

请昆明市环境保护局和西山区环境保护局负责该项目落实《报告表》及本批复各项要求和措施的现场监督检查工作。

云南省环境保护厅

2018年10月24日

抄送：昆明市环境保护局，西山区环境保护局，云南省环境工程评估中心，四川省核工业辐射测试防护院。

云南省环境保护厅办公室               2018年10月24日印发